Оборудование для

коррозионного

мониторинга  марки    Моникор©

## ПИЛОТНАЯ УСТАНОВКА

#### "М О Н И К О Р - СТЕНД"

#### В ПРОТОЧНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

## ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРОЗИОННОМЕТРИЧЕСКИХ

ИСПЫТАНИЙ В  ПОТОКЕ  РАБОЧЕЙ  СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ КОРРОЗИМЕТРОВ

#### Инструкция по эксплуатации

2009 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Пилотная установка предназначена для проведения коррозионнометрических испытаний в промысловых условиях в потоке рабочей среды, путем измерения скорости коррозии с помощью приборов, работа которых основана на методе измерения поляризационного сопротивления (метод LPR  в английской терминологии). Для работы с установкой используются коррозиметры типа "Моникор-1", "Моникор-2" и др. Пилотная установка позволяет производить сравнительные испытания защитного действия ингибиторов коррозии и определять оптимальные дозировки подачи реагента в условиях, максимально приближенных к реальным.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Пилотная установка имеет следующие характеристики:

| Наименование показателей, единица измерения | Величина |
| --- | --- |
| Площадь поверхности электрода, см2 | 4.7 |
| Длина/диаметр установки из 4-х ячеек и смесителя , мм | 800/31 |
| Масса установки без насоса, кг | 2.7 |
| Масса насоса с блоком управления, кг | 5.9 |
| Напряжение питание насоса | 220 В переменный ток. |
| Мощность | 66 Вт. |
| Потребляемый ток, мА | 300 |
| Пределы регулирования подачи насоса, мл/мин | 0.08-1.42 |
| Максимальное давление на выходе насоса (при использовании металлических или фторопластовых трубок выдерживающих это давление), кг/см2 | 10 |
| Минимальный допустимый перепад давления между всасывающей и нагнетательной линией, кг/см2 | 0,16 |

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. При поставке пилотной установки в комплект входят:

- Насос микродозировочный (__ шт.)

- Ячейки в сборе (__ шт.)

- Смеситель с обратным клапаном (__ шт.)

- Дополнительный смеситель (__шт.)

- Штуцер входной (__шт.)

- Контактные приспособления (__ шт.)

- Электроды (___ шт.)

- Комплект соединительных шлангов

- Переходник труб.3/4"- труб.1/2"- конус для шланга (__ шт.)

4. УСТРОЙСТВО ПИЛОТНОЙ УСТАНОВКИ

4.1. Пилотная установка (см. рис.1) выполнена из нержавеющей стали в виде 4 цилиндрических ячеек (1,3) и смесителя (2). Ячейки имеют следующие размеры: длина - 150 мм, диаметр - 31 мм. Электроды выполнены из стали марки 20 в виде колец с рабочей внутренней поверхностью диаметром 9.5 мм и длиной 16 мм. Применение кольцевых электродов с внутренней рабочей поверхностью позволяет наиболее точно моделировать коррозионные процессы, происходящие на стенке трубы в потоке жидкости. Электроды изолированы друг от друга при помощи втулок из неорганического стекла. Применение прозрачных втулок позволяет визуально контролировать процессы, происходящие в потоке. Уплотнение образцов и других элементов установки обеспечивается маслобензостойкими резиновыми кольцами 013-016-19 по ГОСТ 9833-77. Крепление ячеек друг к другу производится с помощью резьбовых соединений с уплотнительными кольцами. Подача ингибитора осуществляется из емкости с ингибитором (11) при помощи микродозировочного насоса (8) через  трехходовой кран (9) и штуцер (7) с обратным клапаном в смеситель (2), где, за счет турбулизации потока в канале диаметром 3.5 мм, происходит смешение и диспергирование ингибитора. Обратный клапан, установленный в штуцере позволяет производить  отсоединением трубки подачи реагента без отключения стенда. Дополнительный смеситель состоит из двух штуцеров с посадочным местом для эластичных (например, силиконовых) трубок наружным диаметром 4…6 мм. Применение дополнительного смесителя после основного позволяет улучшить диспергирование реагента в потоке рабочей среды.

Для контроля расхода реагента служит мерная трубка (10). Для подключения индикатора скорости коррозии к электродам применяются U-образные контакты (4), которые вводятся в окна корпуса ячейки и обжимают электроды. Для подсоединения стенда к вентилю в комплект прилагается переходник с трубной резьбой 3/4" и 1/2" с выходом для подсоединения  шланга.

Рис.1. Пилотная   установка для  проведения коррозионнометрических испытаний

1. Контрольные ячейки

2. Смеситель

3. Рабочие ячейки

4. Контакты электродов

5. Кабель подключения прибора к электродам

6. Индикатор скорости коррозии Моникор-2

7.  Штуцер смесителя

8.  Насос дозировочный

9.  Трехходовый кран

10. Мерная трубка

11. Емкость с ингибитором

4.2. Описание микродозировочного насоса

По заказу в комплект Пилотной установки входит плунжерный насос в коррозионно-стойком исполнении.

Управление плунжерным механизмом осуществляется с помощью электромагнита с регулируемой частотой срабатывания. Обратный ход плунжера происходит за счет сжимаемой при прямом ходе  плунжера пружины. Питание насоса происходит от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Потребляемый ток - 300 мА. Электронная схема блока управления преобразует переменное сетевое напряжение в постоянное импульсное (50-60В) и позволяет изменять частоту срабатывания электромагнита  в пределах от 10 до 120 импульсов (качаний)в минуту (см. таблицу). Оптимальный диапазон работы насоса составляет от 10 до 60 импульсов в минуту. Более частые качания допустимы при контроле температуры насоса. Рабочей температурой насоса считается температура  до 60 оС.  При температуре окружающей среды  20 оС, при максимальном количестве импульсов, максимальное время работы рекомендуется  не более 30 минут.

Регулирование подачи осуществляется путем подбора нужной частоты срабатывания электромагнита и длины хода плунжера. Регулирование частоты срабатывания осуществляется  рукояткой, расположенной на  блоке управления. Регулировка длины хода плунжера осуществляется рукояткой винта, установленного в задней части насоса. После установки необходимого хода  плунжера винт необходимо зафиксировать контргайкой.

| Деления на рукоятке блока управления | Количество импульсов (ударов плунжера) в минуту |
| --- | --- |
| 0 | 11 |
| 1 | 13 |
| 2 | 17 |
| 3 | 22 |
| 4 | 35 |
| 5 | 69 |
| 6 | 128 |

Для  установки требуемой производительности необходимо заполнить с помощью резиновой груши мерную трубку, установленную на трехходовом кране.  Далее, регулируя частоту и/или длину хода, добиться требуемого расхода. Расход контролируется по уменьшению уровня жидкости в мерной трубки за определенное время, измеряемое секундомером. Установив расход, следует переключиться трехходовым краном на рабочую емкость с реагентом. При проведении опыта рекомендуется периодически проверять производительность путем переключения насоса с рабочей емкости на мерную трубку.

Уплотнение плунжера обеспечивается фторопластовой втулкой, которая поджимается нажимной  гайкой. Головка уплотнительной гайки находится за клапанным узлом.  Затяжку следует производить только в случае появления течи из уплотнительной втулки. При этом не следует прилагать чрезмерных усилий, которые могут привести к остановке плунжера. В этом случае следует немедленно выключить насос и ослабить затяжку. Работа насоса при сильной затяжке втулки вызывает увеличение нагрузки на электромагнитную катушку и электронный блок управления.

Клапанный механизм насоса состоит из двух клапанов двойного действия. Внутренняя наполнение  клапанов идентично, но отличается последовательностью сборки. Клапаны насоса показаны  на рис.2А и 2Б.  В качестве уплотнительных элементов седел  клапанов использованы маслобензостойкие резиновые кольца 003-006-19 по ГОСТ9833-73 либо уплотнение происходит «металл по металлу». Диаметр шариков, используемых в клапанах - 3.2 мм.   Металлические детали насоса, контактирующие с рабочей средой выполнены, из  нержавеющих сталей и сплавов.

- Корпус клапана

- Уплотнительная шайба из фторопласта

- Чашка

- Шарик

Рис.2А. Клапанный механизм насоса с уплотнением метал по металлу

- Корпус клапана

- Уплотнительная шайба из фторопласта

- Втулка

- Распорная втулка

- Шарик

- Уплотнительное кольцо из МБС резины

- Втулка

Рис.2Б. Клапанный механизм насоса с уплотнение резина по металлу

Примечания.

- Перед началом работы блок откачки насоса необходимо заполнить жидкостью путем создания разряжения на выпускной линии при помощи  резиновой груши или шприца .

- В некоторых случаях возможно попадание пузырька воздуха в камеру блока откачки, следствием чего может быть снижение производительности насоса.  Для удаления воздуха следует прокачать насос на максимальной производительности с максимальной амплитудой. В таких случаях помогает также простукивание  блока  откачки для отрыва пузырька от внутренней поверхности блока откачки.

- Для нормальной работы клапанного механизма необходимо, чтобы давление на выходе  из насоса было больше давления на входе в насос минимум на 0,16 атм.  Если противодавления на выходе клапанного механизма не будет,  то производительность насоса может резко возрасти.  По той же причине рост производительности насоса может произойти если в точке ввода ингибитора в стенд понизится статическое давление (например за счет эффекта эжекции при высоких скоростях потока и невысоких давлениях внутри стенда).  Для устранения этого явления можно предпринять следующие меры

- повысить давление на выходной линии насоса пережатием трубочки, идущей к стенду, например с помощью регулятора расхода от систем для переливания крови (рекомендуется).

- повысить давление  в точке ввода реагента

  - путем пережатия выхода в канализацию установкой вентиля на конце шланга, идущего в канализацию (рекомендуется).

  - путем добавление  за основным дополнительного смесителя

- увеличить перепад давления на входе в насос путем повышения уровня расположения  стенда относительно расположения  емкости с ингибитором. При плотности перекачиваемого реагента 850 кг/м3, давление 0,16 атм.  равносильно   перепаду высот 1,9 м.  Следует учесть, что в случае работы в критической области с малыми противодавлениями уровень реагента в емкости при работе из емкости и в мерительной трубочке при определении производительности не должны сильно отличаться.

- После проведения испытаний реагентов клапанный механизм насоса необходимо промыть путем прокачки через него подходящего растворителя.

5. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ И РАБОТА УСТАНОВКИ

5.1. Перед началом испытаний следует обработать шкуркой и обезжирить внутреннюю поверхность электродов. Обработка рабочей поверхности электродов может выполняться иным, принятым на практике способом: электрохимическим травлением, токарной обработкой и др. При увеличении внутреннего диаметра до 10.5 мм электроды подлежат замене. Для сборки ячейки следует выполнить следующие операции:

- вложить с обеих сторон  изоляторных втулок резиновые кольца

- собрать кассету из 2-х образцов и 3-х изоляторных втулок   и  поставить ее вертикально на ровную поверхность

- насадить на  кассету  корпус ячейки,

- не допуская разъединения втулок кассеты, ввернуть с обеих сторон корпуса штуцеры различного исполнения,

- затяжкой штуцеров добиться уплотнения резиновых колец в изоляторных втулках.

Для сборки пилотной установки необходимо соединить ячейки и смесители,  ввести "до щелчка" контактные приспособления электродов, закрепить мерную трубку на трехходовом вентиле, соединить эластичными трубками линию для подачи реагента,  согласно схеме по рис.1. При соединении между собой ячеек и смесителя не требуется вворачивать их "до упора", т.к. для их герметизации используются радиальный тип  уплотнения резиновыми кольцами. Герметичность соединения обеспечивается при входе резинового кольца в контакт с внутренней поверхностью штуцера, что определяется по возросшему сопротивлению при наворачивании одной ячейки в другую.

5.2. Для подготовки к испытаниям следует, используя шланг (с переходниками на резьбу 1/2" и 3/4"), подключить пилотную установку к вентилю трубопровода с испытуемой средой. Далее установить требуемую скорость потока среды через проточные ячейки и расход дозировочного насоса.  Для контроля расхода среды можно использовать любой подходящий счетчик или измерение емкости  за определенные промежутки времени.  Использование счетчиков может быть затруднено в случае если вода в системе содержит механические примеси и/или нефть.

5.3. Для контроля расхода реагента следует соединить с помощью трехходового крана мерную трубку и емкость с реагентом. Далее, засосав, с помощью резиновой груши, ингибитор из емкости, соединить поворотом пробки крана, мерную трубку и дозировочный насос.  Включив насос, определить по скорости уменьшения уровня реагента в мерной трубке подачу насоса. При несоответствии подачи реагента требуемой, отрегулировать с помощью регулировочной  рукоятки насоса длину хода плунжера и/или частоту срабатывания электромагнита.

5.5. Требуемая подача реагента q [мл/мин] определяется расходом рабочей среды через стенд Q[л/мин], объемной долей товарной формы ингибитора в растворе Ср [мл/мл] и требуемой концентрацией ингибитора в среде с [мг/л], при известной плотности раствора ингибитора Пл [г/л, мг/мл] по формуле:

Q * с

q = --------------

Ср * Пл

5.6. Измерения скорости коррозии образцов в контрольных и испытательных ячейках проводить с помощью индикатора "Моникор" или коррозиметров других марок, согласно принятым методикам (например, РД 39-3-611-81 "Методика оценки коррозионной агрессивности нефтепромысловых сред и защитного действия ингибиторов коррозии при помощи коррозиметров" Уфа, ВНИИСПТнефть, 1982 г. или ГОСТ 9.514-99 «Ингибиторы коррозии металлов для водных систем "электрохимический метод определения защитной способности").

5.7. При работе установки следует визуально через изоляторные втулки проконтролировать полноту сечения рабочей среды во всех ячейках. Если поток идет неполным сечением следует либо увеличить расход рабочей среды, либо установить ячейки с наклоном, так чтобы поток шел по восходящей лини.

5.8. В связи с тем, что скорость коррозии в контрольных ячейках в течение испытаний может изменяться, а  показания коррозиметра в момент начала закачки ингибитора в общем случае несколько различаются между собой, для обработки полученных данных рекомендуется применять следующую методику.

### Методика обработки результатов измерений

Для расчета степени защиты ингибитора используются следующие показания коррозиметра: скорости коррозии в момент начала подачи ингибитора и в конце опыта.

Показания первых двух контрольных ячеек усредняются:  Кперв., Кпосл. - усредненные значения скоростей коррозии  в начале и в конце опыта.

Для рабочих ячеек усредненные значения получаются аналогично, их обозначения: Рперв, Рпосл.

Степень защиты определяется по известной формуле

Vконтр. - Vик

Степень защиты = ---------------------  100% ,    (1)

Vконтр.

где

Vконтр. – остаточная скорость коррозии без ингибитора, мм/год

Vик      -  остаточная скорость коррозии с ингибитором, мм/год

Значение Vконтр. соответствует среднему значению последних измерений в контрольных ячейках:

Vконтр.  = Кпосл.

Для определения Vик следует учесть различные начальные значения скоростей коррозии в рабочих и контрольных ячейках и привести значения в рабочих ячейках к тому виду как если бы начальные значения в рабочих ячейках не отличались от начальных значений в контрольных. Приведение последнего значения в рабочих ячейках осуществится с учетом разницы  начальных скоростей коррозии между рабочими и контрольными ячейками. Таким образом:

Vик = Рпосл. - (Рперв. - Кперв.)

С учетом этих поправок формула 1 запишется в виде:

Кпосл. - Рпосл. + (Рперв. - Кперв.)

Степень защиты = -----------------------------------------------  100% ,

Кпосл.

или

(Рперв. - Рпосл.) - (Кперв. - Кпосл.)

Степень защиты = -------------------------------------------------  100%         (2)

Кпосл.

Таким образом, степень защиты определяется как отношение разницы снижения скоростей коррозии в рабочих и контрольных ячейках к последнему значению средней скорости коррозии в контрольных ячейках. При равенстве начальных условий (Рперв. = Кперв.)  формула (2) преобразуется в формулу (1).

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Техническое обслуживание установки сводится к промывке и протирке деталей, резиновых колец и соединительных трубок после проведения испытаний. При набухании силиконовых трубок их следует заменять. Для замены используются наборы для переливания крови,  автомобильные трубки для системы омывания стекол или любые другие стойкие в углеводородах гибкие трубки подходящего размера.

8.2. После окончания работы следует прокачать через насос какой-либо углеводородный растворитель в течение 5-и минут для промывки внутренних деталей блока откачки насоса с целью исключения образования смолистых отложений на деталях клапанного узла.

8.3. Смена шариков и резиновых колец клапанного механизма. Неплотность прилегания шариков обнаруживается по обратному движению среды при работе насоса. Это может быть обусловлено попадание постороннего предмета в клапанный механизм либо износом шариков или седел (резиновых или стальных), Неработающий клапан следует разобрать, промыть детали в бензине или другом растворителе. При наличии изменения в геометрии шариков или седел их следует заменить. При использовании некоторых сильных растворителей в составе реагентов может наблюдаться набухание резинок в клапанном механизме, что может ухудшить его работу. Набухшие резинки следует просушить до принятия первоначальной формы, либо заменить.

8.4. На рис.3. представлен эскиз электрода для самостоятельного изготовления. Электроды желательно изготавливать из той же или близкой по физико-химическим свойствам марки стали, оборудование из которой подвергается коррозионному воздействию рабочей среды.

Рис. 3. Электрод для пилотной установки

7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При работе с ингибиторами коррозии следует соблюдать требования безопасности согласно соответствующих ТУ.

7.2. При работе с насосом следует соблюдать меры электробезопасности.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пилотная установка № ___________ прошла приемочные испытания на предприятии-изготовителе и признана годной для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку                     "____" ____________ 200__  г.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с момента сдачи пилотной установки в эксплуатацию.

По вопросам ремонта обращаться по адресу: 450071, г. Уфа, Лесной Проезд 16, этаж 1, ООО НПФ «Акрус-М». Для получения консультаций по работе  оборудования марки «Моникор» обращайтесь по тел. (347)-284-38-54, email: atf@monicor.ru. Информация в интернете размещена на сайте: www.monicor.ru