Лабораторное

оборудование для

коррозионных

испытаний марки    Моникор©

Ячейка U-образная

по ТУ 4215-005-77850157-2010

для определения защитной

способности ингибиторов

коррозии ПО ГОСТ 9.506-87

ПАСПОРТ

и инструкция по эксплуатации

2012 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

U- образная двухгорловая ячейка с штуцерами для продувки и ввода ингибиторов коррозии предназначена для проведения испытаний на коррозионную агрессивность рабочей среды, а также оценки защитной способности ингибиторов коррозии классическим методом (по потере массы образцов – свидетелей) по ГОСТ 9.506 -87 «Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. Методы определения защитной способности».

Коррозионная агрессивность среды измеряется по отношению к металлу, из которого изготовлены образцы - свидетели.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателей, единица | Величина |
| --- | --- |
| Рабочая среда | Водо-нефтяные среды, нефтепромысловые среды, нефтепромысловые сточные воды, модели пластовых вод |
| Номинальная вместимость, мл | 500 |
| Скорость потока среды в ячейке относительно образцов –свидетелей, м/с | около 1 |
| Максимальные габаритные размеры (ширина х высота): - Ячейка без терморубашки, мм - Ячейка с термостатируемой рубашкой, мм - Ячейка с установленными пробками, мм | 175 х 275 175 х 275 240 х 320 |
| Вес, не более кг | 0,45 |

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

При поставке ячейки в ее комплект входят:

| Наименование комплектующего | Количество |
| --- | --- |
| U-образная циркуляционная стеклянная ячейка или U-образная термостатируемая циркуляционная стеклянная ячейка |  |
| Пробка резиновая № 14,5 с иглой ввода реагента | 1 |
| Пробка резиновая № 19 со стеклянной трубкой | 1 |
| Пробка резиновая № 29 с крючком | 1 |
| Плоские образцы – свидетели | 10 |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 |

4. УСТРОЙСТВО ЯЧЕЙКИ

Ячейка представляет собой двухгорловый сосуд, конструкция которого позволяет создавать циркуляцию потока рабочей среды относительно образцов – свидетелей. При оценке эффективности защитного действия ингибиторов коррозии создание потока жидкости в ячейке обеспечивается с использованием герметичного привода. Ячейка оснащена одним боковым и одним верхним штуцером, служащие для продувки среды газом и ввода ингибиторов в рабочую среду. Ячейка изготавливается из боросиликатного стекла группы ТС по ГОСТ.

В боковой и верхние отводы вставляются резиновые пробки, входящие в комплект, как показано на схеме ячейки, представленной на рис. 1.

1 – Ячейка U – образная  циркуляционная

2 – Резиновая пробка с стеклянной трубкой

3 – Резиновая пробка с иглой для ввода ингибитора коррозии

4 – Резиновая пробка с крючком для подвешивания образцов-свидетелей

5 – Плоские образцы- свидетели

Рис. 1 –  U – образная  циркуляционная ячейка для определения коррозионной агрессивности рабочей среды и защитной способности ингибиторов коррозии.

Примечание. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих функциональных возможностей изделия.

5. ПОДГОТОВКА ЯЧЕЙКИ К ИСПЫТАНИЯМ

- На стойке штатива закрепляется блок электродвигателя и сам магнитный привод для работы с U-образной ячейкой. С помощью эластичной муфты соединяется вал магнитного привода с валом электродвигателя, закрепленного на штативе.

- Отодвинув тяги, входящие в комплект привода в бок, осторожно вводится горло большего диаметра стеклянной ячейки 1 под магнитный привод, с установленной на нем резиновой манжетой.

- В боковой нижний отвод вставляется  резиновая пробка 2 со стеклянной трубкой.

- На конец стеклянной трубки закрепляется кусочек резинового шланга соответствующего типоразмера с лабораторным зажимом.

- Слегка ослабив прижим ячейки к крышке корпуса привода посредством отвинчивания винта у тяг привода, производят ввод рабочей среды в ячейку. Через свободную горловину меньшего диаметра заливают среду до тех пор, пока не будет происходить перелив жидкости через горло большего диаметра. Если планируется добавка дополнительных жидких сред, то в ячейке оставляют необходимое свободное пространство.

- Не прилагая чрезмерных усилий, затягивают прижимной винт до тех пор, пока не произойдет уплотнение горла ячейки в резиновой манжете привода. При этом следует уделять внимание правильному вводу горловины в манжету привода.

- Во второе горло ячейки вводят до уплотнения резиновую пробку 4 с крючком и подвешенные за него взвешенные образцы-свидетели 5, при этом остаток рабочей среды выливается через верхний средний отвод.

- При необходимости удаления растворенного кислорода из рабочей среды через нижний боковой отвод производят ее обескислороживание, путем барботирования газа в течение необходимого для этого времени, после чего нижний отвод перекрывается лабораторным зажимом.

- В верхний средний отвод, служащий для ввода реагентов вставляется резиновая пробка 3 с иглой. Ввод реагентов в рабочую среду осуществляется с использованием шприца.

- В случае использования термостатируемой ячейки подводящая и отводящая линии жидкостного термостата подключаются к отводам терморубашки ячейки.

- После вышеперечисленных работ, необходимо отрегулировать положение привода относительно вала электродвигателя для наиболее плавной и бесшумной работы привода. После проведенных операций необходимо включить электродвигатель.

- Обработка результатов по оценке коррозионной агрессивности рабочей среды и защитного действия ингибиторов коррозии проводится в соответствии с методиками, изложенными в различных руководящих документах и ГОСТ 9. 506-87.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ячейка должна находиться в сухом отапливаемом помещении.

- После проведения испытаний стеклянную ячейку и остальные используемые совместно с ней элементы, необходимо тщательно промыть проточной водой и высушить.

- После каждого проведения лабораторных испытаний следует проводить осмотр ячейки на предмет выявления механических повреждений и дефектов.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе с ячейкой следует соблюдать меры предосторожности, необходимые при использовании химических реактивов и ингибиторов коррозии согласно соответствующих ТУ.

- Ячейка должна применяться по назначению и не превышать при эксплуатации параметры, указанные в разделе 2 настоящей инструкции по эксплуатации.

- Необходимо выполнять требования безопасности при эксплуатации стеклянной посуды и аппаратуры.

- В ходе проведения коррозионных испытаний при температуре, рабочая среда (жидкость) может подвергаться нагреву. С целью исключения получения термического ожога, следует избегать касания ячейки открытыми частями тела.

- В целях предотвращения травматизма, повреждений и выхода из строя ячейки, необходимо соблюдать прочие меры предосторожности:

  - при проведении опытов не использовать ячейку с механическими повреждениями, трещинами, сколами и другими выявленными дефектами.

  - монтаж резиновых пробок и шлангов к ячейке осуществлять аккуратно, без перекосов, исключая чрезмерные  механические нагрузки на штуцера ячейки.

  - не прилагать чрезмерных усилий при затягивании прижимного винта у тяг магнитного привода для уплотнения горловины ячейки в резиновой манжете.

  - при проведении испытаний в ячейке следует избегать ударов и других механических воздействий не стеклянную ячейку.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ячейка U- образная циркуляционная соответствует чертежам предприятия–изготовителя и признана годной для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку:

___________________                      "____"__________201__  г.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Ячейка должна транспортироваться в таре, которая не должна допускать возможность ее механического повреждения.

- Транспортирование должно осуществляться при температуре окружающей среды в пределах от -40 до +60°С,  должна быть обеспечена защита комплекта от атмосферных осадков.

- Допускается транспортирование любым видом закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом, в соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида транспорта.

- Способ укладки транспортной тары на транспортное средство должен исключать ее перемещение. Во время погрузочно-разгрузочных работ ящики не должны подвергаться резким ударам.

- При хранении ячейки, с нее необходимо снять резиновые пробки. При длительном хранении ячейка должна быть хорошо промыта проточной водой  и высушена.