Оборудование для

коррозионного

мониторинга  марки    Моникор©

ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ПРИВОД

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

В ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЯЧЕЙКЕ

по ГОСТ 9.506 -  87

ПАСПОРТ

и инструкция по эксплуатации

2012 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизированный привод, в дальнейшем Привод, предназначен для создания потока жидкости в U - образной циркуляционной ячейке  с ее герметизацией при проведении испытаний по оценке эффективности защитного действия ингибиторов коррозии по ГОСТ 9.506 -  87 "Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. Методы определения защитной способности".  Привод выпускается по ТУ 4215-005-77850157-2010.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Привод должен соответствовать следующим характеристикам

| Наименование показателей, единица | Величина |
| --- | --- |
| Рабочая среда | Водо-нефтяные среды, нефтепромысловые среды, нефтепромысловые сточные воды, водо-нефтяные эмульсии прямого типа |
| Скорость вращения электродвигателя, об/мин | 1300 |
| Тип используемого двигателя | Ассинхронный, ДАТ75-25-У3 или аналогичный |
| Габаритные размеры (длина , диаметр): привод с тягами, мм блок электродвигателя с охлаждением, мм | 700 х 45 165 х 160 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Время непрерывной работы, час | 24 |
| Вес, кг | 5 |

2.2. Исполнение Привода по устойчивости к механическим воздействиям - обыкновенное по ГОСТ 12997-67.

2.3. Исполнение Привода по защищенности от воздействия окружающей среды - IР54 по ГОСТ 14254-80.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. При поставке Привода в комплект входят:

| Наименование комплектующего | Количество |
| --- | --- |
| ### Привод с блоком электродвигателя | 1 |
| U-образная циркуляционная стеклянная ячейка с комплектом резиновых пробок | 1 |
| U-образная термостатируемая циркуляционная стеклянная ячейка с комплектом резиновых пробок | под заказ |
| Образцы плоские | 10 |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 |
| Регулятор скорости вращения ( частотный преобразователь) | под заказ |

4. УСТРОЙСТВО ПРИВОДА

- Принцип работы привода основан на передаче вращения электродвигателя к герметизированному приводу с мешалкой при помощи магнитных муфт. Привод (Приложение 2 рис. 2) включает крышку 10 корпуса, внутри которого размещен вал и подпятник упорного подшипника. В подпятник вкручен стабилизатор потока 11, через сквозной канал которого проходит вал. На валу, винтом закреплен активатор потока 12, опора и внутренняя полумуфта магнитной муфты. Снаружи корпуса на подшипниках смонтирован экран с закрепленной на нем наружной полумуфтой магнитной муфты. В крышку 10, присоединенной к корпусу привода винтами, вкручивается удлиненный шток – держатель 23, с помощью которого Привод монтируется на стойке лабораторного штатива. При помощи тяг 14, траверсы, чашки 13 и прижимного винта 15 через уплотнительную 16 и упругую  резиновую манжету 17 к корпусу привода закрепляется стеклянная ячейка 18.

- Блок электродвигателя состоит из самого электродвигателя 2, зафиксированного в чашке 4, разделителя 5 и планки 6, защитного кожуха 1 и клеммной коробки 3. Для охлаждения электродвигателя в процессе работы на его вал через муфту 7 посажена крыльчатка 8. Блок электродвигателя крепится к лабораторному штативу при помощи зажима 26 и укороченного штока-держателя 24.

- Вращение от электродвигателя к приводу передается при помощи эластичной муфты 9,  в качестве которой используется отрезок резинового шланга с внутренним диаметром 8 мм и длиной 60 мм

- Изготовитель оставляет за собой право вносить в принципиальную схему доработки, не ухудшающие качество изделия.

Важно! Во избежание выхода привода  из строя, недопустимо долговременное вращение мешалки  без жидкости.

Примечание. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих функциональных возможностей изделия.

5. ПОДГОТОВКА ПРИВОДА К РАБОТЕ

- Закрепить на стойке штатива блок электродвигателя и сам Привод (Приложение 2 рис.2).

- Соединить вал привода с валом электродвигателя с помощью эластичной муфты 9.

- Отодвинув тяги 14 вместе с прижимной чашкой 13 в бок, осторожно ввести  горло стеклянной ячейки 18 под Привод.

- Ввод испытательной среды осуществляют в следующей последовательности:

- Слегка ослабив прижим ячейки к крышке 10 корпуса привода, заливают в нее через свободное горло модельную среду до перелива через большое горло. Если планируется добавка дополнительных растворов, то в ячейке оставляют  необходимое свободное пространство.

- Производят обескислороживание модельной среды путем барботирования инертного газа через нижний штуцер 19 (отвод) ячейки, после чего нижний отвод перекрывается.

- Добавляют расчетное количество дополнительных растворов и вводят в верхний отвод ячейки узел ввода реагента 20 (резиновая пробка с иглой) или резиновую пробку с краном. В случае использования резиновой пробки с краном, проход верхнего отвода должен оставаться открытым.

- Затягивают, не прилагая чрезмерных усилий, прижимной винт 15 до уплотнения резиновой манжеты 16. При этом следует обратить внимание на правильный ввод горловины ячейки в корпус привода.

- Во второе горло ячейки вводят до уплотнения резиновую пробку 21 с крючком и подвешенными за него образцами-свидетелями 22, при этом остаток воды выливается через средний отвод.

- Закрывают кран  или пережимают шланг в верхнем вертикальном отводе ячейки.

- Регулируя положение привода относительно вала электродвигателя, добиваются наиболее плавной и бесшумной работы привода. После проведенных операций необходимо включить электродвигатель.

Принципиальная электрическая схема подключения электродвигателя представлена в приложении 1.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Привод должен находиться в сухом отапливаемом помещении.

6.2. Периодически не реже 1 раза в 3 месяца проводить технический осмотр герметичного магнитного привода и блока электродвигателя.

6.3. Через каждые 1000 часов наработки проверять состояние смазки подшипников качения привода и подшипников электродвигателя. При загрязнении и затвердевании смазки в подшипниках ее следует полностью заменить.

6.4. При длительной работе привода, часто некоторые элементы начинают откручиваться из-за вибрации. Также необходимо контролировать состояние монтажных и укрепляющих винтов.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

7.1. При работе с герметизированным электроприводом необходимо соблюдать меры электробезопасности, правила эксплуатации электродвигателей, энергоустановок и правила техники безопасности (охрана труда) при эксплуатации электродвигателей и энергоустановок.

7.2. Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку клемной коробки, установленной на защитном кожухе блока электродвигателя при включенном питании. Не включайте установку со снятой крышкой клеммной коробки блока электродвигателя.

7.3. Используйте защитное заземление.

7.4. Не допускается работа с приводом мокрыми руками, т.к. это может привести к поражению электрическим током. В процессе работы запрещается прикасаться к выключателям, корпусным металлическим частям привода и блока электродвигателя мокрыми руками.

7.5. Все проверочные и монтажные работы должны проводиться квалифицированным техническим персоналом Подключение, проверка, ремонт и техническое обслуживание привода и блока электродвигателя производится только при отключенной от электродвигателя сети переменного тока. Категорически запрещено производить работы, связанные с проверкой, ремонтом, техническим обслуживанием привода и блока электродвигателя при работающем электродвигателе.

7.6. В процессе эксплуатации привода и блока электродвигателя не воздействуйте на кабели блока электродвигателя тяжелыми или острыми предметами, которые могут повредить изоляцию. В этом случае вы можете получить удар электрическим током.

7.7. Установку привода необходимо производить на негорючих поверхностях. Запрещается эксплуатировать Привод в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

7.8. Установку лабораторного штатива для монтажа привода необходимо производить на горизонтальных поверхностях.

7.9. Неправильное подсоединение проводов в блоке электродвигателя  может привести к неправильной работе привода с электродвигателем или к его поломке.

7.10. В целях предотвращения травматизма, повреждений и выхода из строя, необходимо соблюдать прочие меры предосторожности:

- не использовать неисправный привод и блок электродвигателя.

- не класть тяжелые предметы на кожух блока электродвигателя.

- ввиду того, что в конструкции используются вращающиеся детали, следует  исключить  попадания частей тела  и любых предметов  в полости, где происходит вращение.

- не допускать попадания внутрь кожуха блока электродвигателя пыли, кусков проводов и других инородных тел при эксплуатации, ремонте, проверке и проведении  технического обслуживания.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Герметизированный привод № ___________  прошел приемочные испытания на предприятии-изготовителе по ТУ 4215-005-77850157-2010 и признан годным для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку:

___________________                      "____"__________201__  г.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок устанавливается 12 мес. с момента сдачи Привода  в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на стеклянную ячейку, если ее поломка не была вызвана дефектом изготовления. По вопросам ремонта следует обращаться по адресу: 450071, г. Уфа, ул. Лесной проезд д. 16, 1 этаж  ООО НПФ "Акрус-М" Для получения консультаций по работе обращайтесь по тел. (347) 2353731 или по e-mail: atf@monicor.ru. Информация в интернете размещена на сайте: www.monicor.ru

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

10.1 Привод должен транспортироваться в таре, которая не должна допускать возможность механического повреждения наружных  и внутренних элементов.

10.2 Транспортирование должно осуществляться при температуре окружающей среды в пределах от -40 до +60°С, должна быть обеспечена защита комплекта от атмосферных осадков.

10.3 Допускается транспортирование любым видом закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом, в соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида транспорта.

10.4 Способ укладки транспортной тары на транспортное средство должен исключать ее перемещение. Во время погрузочно-разгрузочных работ ящики не должны подвергаться резким ударам.

10.5 Хранение привода должно осуществляться в упакованном виде.

Приложение 1

Рис.1  - Принципиальная электрическая схема подключения электродвигателя

1 - Розетка (16А) с заземляющим контактом

2 –Трехжильный провод ПВС (3 х 0,75 мм2)

3 –Конденсатор С=2 мкФ (400-450 В)

4 - Разветвляющая коробка с клеммником К1

5 - Асинхронный электродвигатель ДАТ75-25-У3

Приложение 2

Рис. 2 - Схема установки для проведения коррозионных испытаний в U-образной ячейке

| 1. Защитный стальной кожух | 14. Тяга |
| --- | --- |
| 2. Асинхронный электродвигатель | 15. Прижимной винт |
| 3. Клеммная разветвляющая коробка | 16. Уплотнительная резиновая манжета |
| 4. Чашка | 17. Упругая резиновая манжета |
| 5. Разделитель защитного кожуха | 18. Стеклянная U-образная ячейка |
| 6. Планка защитного кожуха | 19. Штуцер с пробкой ввода газа |
| 7. Муфта электродвигателя | 20. Узел ввода реагента |
| 8. Крыльчатка охлаждения | 21. Резиновая пробка с крючком |
| 9. Муфта эластичная | 22. Образцы – свидетели |
| 10. Крышка корпуса магнитного привода | 23. Удлиненный шток-держатель магнитного привода |
| 11. Стабилизатор потока | 24. Укороченный шток-держатель электродвигателя |
| 12. Активатор потока | 25. Стойка лабораторного штатива |
| 13. Прижимная чашка | 26. Зажим штатива |