Лабораторное

оборудование для

коррозионных

испытаний марки    Моникор©

Ячейка лабораторная трехштуцерная

по ТУ 4215-005-77850157-2010

для проведения  коррозионных испытаний

ПАСПОРТ

и инструкция по эксплуатации

2012 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Цилиндрическая лабораторная ячейка с тремя штуцерами для продувки и ввода ингибиторов коррозии предназначена для проведения испытаний на коррозионную агрессивность рабочей среды, а также оценки эффективности защитного действия ингибиторов коррозии с использованием приборов, работающих и использующих метод линейной поляризации (LPR  в зарубежной терминологии) для определения мгновенных значений скорости коррозии.

Коррозионная агрессивность среды измеряется по отношению к металлу, из которого изготовлены электроды лабораторного датчика.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателей, единица | Величина |
| --- | --- |
| Рабочая среда | Водо-нефтяные среды, нефтепромысловые среды, нефтепромысловые сточные воды, модели пластовых вод |
| Номинальная вместимость, мл | 500 |
| Максимальные габаритные размеры (ширина х высота): - Ячейка без пробок и лабораторного датчика, мм - Ячейка с терморубашкой без пробок и лабораторного датчика, мм - Ячейка с установленными пробками и лабораторным датчиком, не более мм | 135 х 155 135 х 162,5 235 х 220 |
| Вес, не более кг | 0,5 |

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

При поставке ячейки в ее комплект входят:

| Наименование комплектующего | Количество |
| --- | --- |
| Ячейка лабораторная трехштуцерная или Ячейка лабораторная трехштуцерная с термостатируемой рубашкой | 1 |
| Пробка резиновая № 14,5 со стеклянной трубкой | 2 |
| Пробка резиновая № 14,5 с иглой ввода реагента | 1 |
| Лабораторный 2-х электродный электрохимический датчик (при заказе) |  |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 |

4. УСТРОЙСТВО ЯЧЕЙКИ

Ячейка оснащена тремя штуцерами: для продувки газом и ввода ингибитора.  Обычно ячейка используется с лабораторным двухэлектродным электрохимическим датчиком. Ячейка изготавливается из боросиликатного стекла группы ТС.

В боковые отводы вставляются резиновые пробки, входящих в комплект, как показано на схеме ячейки ( без терморубашки), показанной на   рис. 1.

1 – Трехштуцерная стеклянная ячейка

2 – Двухэлектродный электрохимический датчик, установленный в резиновую

пробку  №45 (не входит в состав поставки)

3 – Электроды датчика ( не входят в состав поставки)

4 – Резиновая пробка с иглой для ввода ингибитора коррозии

5 – Резиновая пробка с трубкой

6 – Перемешивающий элемент (активатор)- изолированный магнит (не входит в

состав поставки)

Рис. 1 – Лабораторная  ячейка для  измерения скорости коррозии и проведения испытаний ингибиторов коррозии методом поляризационного сопротивления

Примечание. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих функциональных возможностей изделия.

5. ПОДГОТОВКА ЯЧЕЙКИ К ИСПЫТАНИЯМ

- На ровную горизонтальную поверхность устанавливается магнитная мешалка, на которую устанавливается сама ячейка.

- На дно ячейки кладется изолированный магнит, используемый для перемешивания среды. В боковой нижний и верхний отвод вставляются резиновые пробки со стеклянными трубочками, а в боковой средний - резиновая пробка с иглой.

- На концы стеклянных трубок резиновых пробок закрепляются кусочки резинового шланга соответствующего диаметра с лабораторным зажимом.

- Рабочая (испытательная) среда   заливается через верхнюю горловину  ячейки.

- При необходимости удаления растворенного кислорода из рабочей среды через нижний боковой отвод производят ее обескислороживание, путем барботирования газа в течение необходимого для этого времени, после чего нижний отвод перекрывается лабораторным зажимом.

- Ввод реагентов производится с помощью шприца через средний боковой отвод. На верхнюю горловину ячейки надевается двухэлектродный лабораторный электрохимический датчик с заранее подготовленными электродами. Если в рабочую среду планируется добавка дополнительных жидких сред, то в ячейке оставляют  необходимое свободное пространство.

- При необходимости ввода газов в течении опыта в пробке датчика делаются два отверстии и вводится дополнительно две стеклянные трубочки с выходами в нижнюю  и верхнюю часть ячейки. Через длинную трубочку производится барботаж требуемого газа, как правило используется углекислый  газ или сероводород. При этом в ячейке создаются условия равносильные парциальному давлению газа, равному 1 атм. В случае необходимости создания меньших значений парциального давления необходимо использовать специальные электронные дозаторы газов и подавать коррозионно-агрессивный газ или газы в смеси  с инертным, например гелием или азотом (предварительно убедившись в отсутствии примесей кислорода в нем).

- При использовании термостатируемой ячейки  линии жидкостного термостата подключаются к боковым отводам терморубашки ячейки.

- Оценка коррозионной агрессивности рабочей среды и защитного действия ингибиторов коррозии с использованием коррозиметров, работающих по методу линейной поляризации (LPR),   проводится в соответствии с методиками,  изложенными  в различных руководящих документах  и ГОСТ 9.514-99.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ячейка должна находиться в сухом отапливаемом помещении.

- После проведения испытаний стеклянную ячейку и остальные используемые совместно с ней элементы, необходимо тщательно промыть проточной водой и высушить.

- После каждого проведения лабораторных испытаний следует проводить осмотр ячейки на предмет выявления механических повреждений и дефектов.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе с ячейкой следует соблюдать меры предосторожности, необходимые при использовании химических реактивов и ингибиторов коррозии согласно соответствующих ТУ.

- Ячейка должна применяться по назначению и не превышать при эксплуатации параметры, указанные в разделе 2 настоящей инструкции по эксплуатации.

- Необходимо выполнять требования безопасности при эксплуатации стеклянной посуды и аппаратуры.

- В ходе проведения коррозионных испытаниях при температуре, рабочая среда (жидкость) может подвергаться нагреву. С целью исключения получения термического ожога, следует избегать касания ячейки открытыми частями тела.

- В целях предотвращения травматизма, повреждений и выхода из строя ячейки, необходимо соблюдать прочие меры предосторожности:

  - при проведении опытов не использовать ячейку с механическими повреждениями, трещинами, сколами и другими выявленными дефектами.

  - монтаж лабораторного датчика, резиновых пробок и шлангов к ячейке осуществлять аккуратно, без перекосов, исключая чрезмерные  механические нагрузки на штуцера ячейки.

  - при проведении испытаний в ячейке следует избегать ударов и других механических воздействия не стеклянную ячейку.

- Запрещается использование не взрывозащищенных магнитных мешалок с ячейками в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей и источника горючих газов.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ячейка лабораторная трехштуцерная соответствует ТУ 4215-005-77850157-2010 и признана годной для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку:

___________________                      "____"__________2013  г.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 3 месяца с момента сдачи в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на разбившееся в процессе эксплуатации ячейки стекло.

По возникающим вопросам обращаться по адресу: 450071, г. Уфа, Лесной проезд, 16, ООО НПФ «Акрус-М», e-mail: atf@monicor.ru.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Ячейка должна транспортироваться в таре, которая не должна допускать возможность ее механического повреждения.

- Транспортирование должно осуществляться при температуре окружающей среды в пределах от -40 до +60°С,  должна быть обеспечена защита комплекта от атмосферных осадков.

- Допускается транспортирование любым видом закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом, в соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида транспорта.

- Способ укладки транспортной тары на транспортное средство должен исключать ее перемещение. Во время погрузочно-разгрузочных работ ящики не должны подвергаться резким ударам.

- При хранении ячейки, с нее необходимо снять резиновые пробки. При длительном хранении ячейка должна быть хорошо промыта проточной водой  и высушена.